臺科【EM0000017504】(場發射槍穿透式電子顯微鏡FE-TEM)儀器預約相關注意事項與樣品檢測申請表

為減少儀器不必要的污染並確保系統穩定運作，本中心對試片種類及試片製備上有以下規定，凡未符合規定者，本單位有權拒絕受理。

1.預約使用本儀器者，請於預約時段前 7 天，主動且詳實填寫 臺科【EM0000017504】（場發射槍穿透式電子顯微鏡 FE-TEM）儀器預約相關注意事項與樣品檢測申請表 每一欄位，並完成回傳確認後，才可進行委託操作流程；未依規定完成者，將取消該預約時段。

2.粉末樣品(奈米材料): 粉末或奈米材料滴附在鍍碳銅網後，請務必於80℃以上溫度烘乾至少24小時，並於乾燥箱或真空狀態下保存。若樣品放入機台後，導致真空度異常(真空讀值高於標準值Gun= 1，Column = 6，Camera < 30)，將立即中止實驗並取出樣品。

3.具磁性的樣品(凡含有Fe、Co、Ni等元素)禁用本機台。樣品替代製備方式:(粉末樣品-適用冷凍切薄機(Ultramicrotome)而塊材與薄膜樣品適用-場發射雙束型聚焦離子束顯微鏡(FIB))。

4.高分子樣品裂解溫度需達350℃以上，並需檢附TGA熱重分析數據。若樣品放入機台後，造成真空度異常(真空讀值高於標準值Gun = 1， Column = 6，Camera < 30)，將立即中止實驗並取出樣品。

| 試片元素組成 |  |
| --- | --- |
| 試片形狀(顆粒、片狀…) |  |
| TEM樣品製備流程(研磨、切片、FIB…)，若為粉末樣品，請詳細說明所使用之溶劑與製備流程。 (相關製備流程可參閱:近代穿透式電子顯微鏡實務一書中，第6章 TEM試片製備) |  |
| 之前此樣品相關分析數據圖(XRD、SEM或TEM) |  |
| 欲分析項目(影像、繞射、或成分) |  |
| 預期結果圖 (請提供可參考之TEM結果) |  |
| 學校: 指導教授: 樣品主人: 聯絡電話: E-mail: | 學校: 指導教授: 樣品主人: 聯絡電話: E-mail: |
| 備註: |  |

國立臺灣科技大學穿透式電子顯微鏡(TEM)實驗室 20260128

聯絡窗口:儀器負責技術人員:吳盈瑩 小姐、聯絡電話:(02)2733-3141 #7413、E-mail:ying22.Wu@mail.ntust.edu.tw

實驗室位置: 106335臺北市大安區基隆路4段43號，國立臺灣科技大學，材料科學與工程系